县级农村饮水安全水质检测中心建设

仪器设备参考价格和布置图（供参考）

水利部农村饮水安全中心

根据《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》（发改农经[2013]2259号）和《农村饮水安全工程水质检测中心建设导则》，以及《关于进一步强化农村饮水工程水质净化消毒和检测工作的通知》（水农[2015]16号）等文件要求，农村饮水安全区域水质检测中心应尽可能具备检测《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）中的42项常规指标和本地特有非常规指标的能力。

# 一、仪器设备购置及参考价格

根据水利部农村饮水安全中心水质化验室（具备检测《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）中的42项常规指标以及氨氮、总氮、总磷、溶解氧、石油类、溴化物、硫化物、电导率等共计50项指标的能力）的建设与运行管理实践，并广泛征求专家意见，我们认为国产检测仪器设备的性能可以满足农村饮水安全区域水质检测中心的建设需要。国产设备价格较低、维修服务方便，便于集中采购与及时供货，中央财政对每处检测中心补助72万元建设经费，可基本满足42项化验室仪器设备的购置（不含采样车、装修、空调和试验台柜等费用）。

1．大型检测仪器，56万元人民币左右

| 名称 | 数量 | 价格 | 性能 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外可见光分光光度计 | 1台 | 1.5万元左右 | （1）主要用于“氯、二氧化氯、臭氧、甲醛、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氰化物、铝、铬（六价）、氨氮、总氮、总磷和石油类”等水质指标检测。 （2）技术参数应优于《单光束紫外可见分光光度计》(GB/T 26798-2011)和《双光束紫外可见分光光度计》(GB/T 26813-2011)中的Ⅰ级要求。 | 光学系统宜为氘灯、光栅分光，检测器宜为光电倍增管。应配备可调样品池架，石英比色皿（10mm、20mm、30mm、50mm）两套。 |
| 火焰-石墨炉原子吸收分光光度计 | 1台 | 13万元左右 （手动进样） | （1）主要用于“镉、铅、铁、锰、铜、锌”等水质指标检测。 （2）技术参数应优于《原子吸收分光光度计》（JJG 694-2009)中的计量性能要求。 | 主机一套，数据处理工作站一套（含软件、电脑等），无油空气压缩机一台，冷却水循环机一台、高纯乙炔瓶+阀一套，高纯氩气瓶+阀一套；铁、锰、铜、锌、铅、镉元素灯和标样各一套，石墨管20只以上。有条件时可配石墨炉自动进样器。 |
| 原子荧光光谱仪 | 1台 | 10万元左右 （自动进样） | （1）主要用于“汞、砷、硒”等水质指标检测。 （2）技术参数应优于《原子荧光光谱仪》（GB/T 21191-2007）中的计量性能要求。 | 双通道的主机一台，自动进样器（含自动清洗）一台，数据处理工作站一套（含软件、电脑等），砷、汞、硒元素灯和标样各一套，高纯氩气+瓶+阀一套。 |
| 气相色谱仪 | 1台 | 11万元左右 （半自动进样） | （1）主要用于“四氯化碳、三卤甲烷”等水质指标检测。 （2）技术参数优于《气相色谱仪检定规程》（JJG 700-1999）中的计量性能要求。 | 主机一台、ECD检测器、30m毛细管色谱柱，半自动顶空进样器一套、高纯氮气+瓶+阀；（至少800个），压盖器一个；计时器一个；数据处理工作站（含软件、电脑级等）、三氯甲烷和四氯化碳标样至少各3套。有条件时可配全自动进样器。 |
| 离子色谱仪 | 1台 | 11万元左右（手动进样） | （1）主要用于“氯化物、硫酸盐、硝酸盐、氟化物、溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐”等水质指标检测。 （2）技术参数优于《离子色谱仪》（JJG 823-2014）中的计量性能要求。 | 主机1台、进口阴离子柱1根、抑制器1套、数据处理工作站一套（含软件、电脑等）。有条件时可配自动进样器。 |
| 低本底总αβ测量仪 | 1台 | 9万元左右 | （1）用于“总α、总β放射性”检测。 （2）技术参数优于《低本底α和/或β测量仪》(GB/T11682-2008)中的II级要求。 | 一路或二路主机1台、铅室和探头1套、保险柜1个、可调温电加热板1台、样品盘40个、标准物质1套、数据处理工作站1套（含软件、电脑等）。 |

2．主要小型仪器设备、器皿及试剂，16万元左右

| 名称 | 数量 | 价格（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携式浊度仪 | 1台 | 0.56 | 现场测定和实验室均可用，必须为国家标准方法 |
| 便携式二氧化氯测定仪 | 1台 | 0.17 |  |
| 便携式余氯测定仪 | 1台 | 0.17 |  |
| 便携式臭氧测定仪 | 1台 | 0.32 |  |
| 电导率仪 | 1台 | 0.2 |  |
| 酸度计 | 1台 | 0.2 |  |
| 水样冷藏箱 | 2个 | 0.2 | 现场取样 |
| 照相机 | 1台 | 0.3 | 取证 |
| 万分之一电子天平 | 1台 | 0.7 | 药品称重、溶解性总固体 |
| 普通电子天平 | 2台 | 0.2 | 其他称量 |
| 纯水机（10L/h） | 1台 | 2.0 | 必须达到实验室用水的二级标准 |
| 超声波清洗器（30L） | 1台 | 0.5 | 器皿清洗 |
| 高速离心机 | 1台 | 0.4 | 样品处理 |
| 恒温水浴锅（双列6孔） | 1台 | 0.05 | 耗氧量测定 |
| 高压蒸汽灭菌锅 | 1台 | 0.5 | 器具灭菌 |
| 干热灭菌箱 | 1台 | 0.35 | 器具灭菌 |
| 多系统抽滤设备 | 1台 | 0.5 | 微生物过滤抽滤 |
| 循环水真空泵 | 1台 | 0.25 | 抽滤 |
| 电磁炉 | 1台 | 0.03 | 培养基制作 |
| 电热恒温培养箱 | 2台 | 1.0 | 微生物培养 |
| 菌落计数器 | 1台 | 0.05 | 微生物检测 |
| 双目生物显微镜 | 1台 | 0.2 | 微生物检测 |
| 冰箱 | 3 | 1.2 | 试剂、样品低温保存 |
| 振荡器 | 1台 | 0.14 | 样品萃取及分离 |
| 电热鼓风干燥箱 | 1台 | 0.25 | 器皿、样品等烘干，溶解性总固体检测 |
| 除湿机 | 1台 | 0.13 | 溶解性总固体称量 |
| 可调温电炉（2联） | 4台 | 0.2 | 样品加热 |
| 玻璃器皿、试剂及其他 |  | 5 |  |

# 二、实验室布置及参考图

实验室布置应根据当地的房屋条件进行设计，提供6个具备42项检测能力的实验室布置案例供参考。

实验室总使用面积一般不少于190m2，实验区和办公区应分开，其中，实验区包括微生物检测区、理化检测区、大型检测仪器区、配套实验区（样品受理室、天平室、药剂室和洗涮间）等，不少于150m2；办公区包括办公室和资料室等，不少于40m2。

实验区的房间布设应便于检测和管理、确保不产生安全隐患和检测干扰。

（1）微生物检测区包括培养基制作室、缓冲间、样品培养室、样品接种室等（条件限制时培养基制作室和缓冲间可合并），宜设在人流少的区域，应满足无菌操作要求，不少于25m2。

（2）理化检测区有条件时宜配备2间，一间用于滴定分析、分光光度计分析及感官指标等项目分析，35m2以上；另一间用于开展蒸馏及萃取等指标的检测，20m2以上。

（3）大型仪器的布置宜单独设置房间（条件所限时原子吸收和原子荧光可布置在同一房间，气相色谱、离子色谱和低本底总αβ测量仪可布置在同一个房间），总面积不少于45m2，尽量远离洗刷室以防腐蚀，需要气体和排气的仪器宜布置在朝北的房间。

（4）天平室应设置在无震动、相对密闭并靠近理化室的区域，面积不小于4m2。

（5）药剂室要避开阳光直射，并配备通风设施，面积不小于6m2。

（6）洗刷室应远离大型仪器和分析天平室，应设防酸台、下水口和通风设施等，面积不小于6m2。